ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Доставка на анализатори на алкохол в дъха"

Описание и конкретни изисквания:

- Анализаторът за алкохол в дъха е предназначен да се използва за определяне концентрацията на етилов алкохол в издишвания от белите дробове въздух.

- Анализаторът за алкохол в дъха трябва да е конструиран така, че да гарантира максималната допустима грешка без настройване в продължение на 6 месеца след първоначалното му пускане в употреба;

- Анализаторът за алкохол в дъха трябва да извършва измерване само ако взетата

проба се приема за представителна по отношение на издишания от белите дробове въздух;

- Анализаторът за алкохол в дъха не трябва да отчита резултат при прекъсване на

потока на издишания въздух или при наличие на алкохол в горните дихателни пътища;

- Преди всяко измерване анализаторът за алкохол в дъха трябва да посочва

автоматично, че е готов да извърши правилно измерване;

- Измерването не трябва да се извършва, ако автоматичната проверка покаже, че то се

извършва неправилно.

- Обхватът на измерване на концентрацията на етиловия алкохол трябва да е от 0 mg/l

поне до 1,5 mg/l;

- Обхватът на измерване на обема на издишания въздух трябва да е от 1,5 l до 4,5 l, с

продължителност на издишването от 5 s до 15 s;

- Анализаторите трябва да са предназначени да работят в отворени пространства със

средни климатични условия.

- Анализаторите на алкохол в дъха трябва да са предназначени да работят в

пространства със значителна или висока степен на вибрации и удари и при атмосферно налягане от 800 hPa до 1040 hPa;

- Влиянието на електромагнитно смущение трябва да е такова, че изменението на

резултата от измерване да не е по-голямо от максимално допустимата грешка.

- Анализаторът за алкохол в дъха трябва да показва резултата от измерването в mg/l.

- Анализаторът за алкохол в дъха може да показва резултата от измерване в промили

"‰" съгласно приложение № 39 от Наредбата за средства за измерване които подлежат на метрологичен контрол.

- Максимално допустимите грешки на анализаторите за алкохол в дъха трябва да са:

14.1. ± 0,020 mg/l - за масова концентрация, по-малка от 0,400 mg/l;

14.2. ± 5 % от измерваната концентрация - за масова концентрация от 0,400 mg/l до 2,000 mg/l;

14.3. ± 20 % от измерваната концентрация - за масова концентрация над 2,000 mg/l

15. Скалният интервал трябва да е равен на 0,01 mg/l - при работни условия, и на 0,001 mg/l - при метрологично изследване.

16. Анализаторите за алкохол в дъха се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и след първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.

17. Първоначалната и последващите проверки се извършват с парогазови смеси най-малко в 3 точки от обхвата на измерване.

18. Максимално допустимите грешки на анализаторите за алкохол в дъха при последваща проверка са:

18.1. ± 0,032 mg/l - за масова концентрация, по-малка от 0,400 mg/l;

18.2. ± 8 % от измерваната концентрация - за масова концентрация от 0,400 mg/l до 2,000 mg/l;

18.3. ± 30 % от измерваната концентрация - за масова концентрация над 2,000 mg/l.

19. Анализаторите за алкохол в дъха да бъдат с потребителско меню на български език.

20. Всеки анализатор за алкохол в дъха да бъде с индивидуален номер, без възможност за промяната му.

21. Анализаторите за алкохол в дъха да са с памет за не по-малко от 5000 измервания. Всяко измерване трябва да е с индивидуален номер, точен час и дата на извършване на пробовземането.

22. Резултатът от измерването с номера, часа и датата, да се записват и съхраняват в уреда.

23. Резултатите от теста да могат да бъдат прехвърляни към компютър или преносим принтер без да могат да бъдат изтривани от уреда.

24. Уредът да има възможността за регистриране интервалите на калибриране.

25. Анализаторите за алкохол в дъха да бъдат със следната комплектация:

Куфар ( чанта) за съхранение и транспортиране;

акумулаторна батерия/и ;

Зарядно устройство за 220 V;

Зарядно устройство за 12 V за запалка на автомобил;

Кабел и софтуер за прехвърляне на резултатите на компютър в табличен вид на

български език;

Потребителско меню на български език;

Вградена памет - минимум от 5000 измервания

гаранционна карта.

26. Апаратите да бъдат доставени със знак за одобрен тип средство за измерване и извършена първоначална метрологична проверка.

27. Гаранционно обслужване на преносими анализатори за алкохол 24 месеца от подписването на приемателно – предавателният протокол.

28. Анализаторите за алкохол в дъха да се придружени с ръководство за работа на български език.

29. Участникът да представи за производителя на анализаторите на алкохол в дъха:

29.1. Копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, издаден на името на производителя с обхват разработване, производство, разпространение на анализатори на алкохол в дъха, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки;

29.2. Копие на валиден сертификат за въведена система за управление по отношение на околната среда по БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент, издаден на името на производителя с обхват разработване, производство, разпространение на анализатори на алкохол в дъха, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

29.3. Копие на удостоверение/или друг документ, че е оторизиран партньор на производителя да предлага и поддържа анализатори на алкохол в дъха.