Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на доказателствен анализатор, показващ концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух и отчитащ съдържанието на алкохол в горните дихателни пътища

1.	Анализаторът (апаратът) да притежава валидно удостоверение за одобрен тип средство за измерване, издадено от Български институт по метрология и да бъде вписан в регистъра на одобрените типове средства за измерване.

2.	Технически възможности на анализаторът (апаратът):

2.1.	Да разпознава остатъчен алкохол в устната кухина и горните дихателни пътища, като на дисплея се изписва съобщение за това и измерването автоматично се прекратява;

2.2.	Обхват на измерване:

2.2.1.	Концентрация на алкохол в издишан въздух:от 0 мг/л до 3 мг/л;

2.2.2.	концентрация на алкохол в кръвта : от 0 ‰ до 6 ‰

2.3.	Разделителна способност:

2.3.1.	При работни условия 0,01 мг/л

2.3.2.	При метрологично изследване 0,001 мг/л

2.4.	Потребителското меню на дисплея на апарата да бъде на български език;

2.5.	Да има вградена и отделна външна клавиатура за въвеждане на данни на български и английски език за тестваното лице и за полицейския служител;

2.6.	Да може да се избира от потребителското меню - полът на тестваното лице;

2.7.	Да може да бъдат въвеждани, следните данни: за тестваните лица (български и чуждестранни граждани) и за полицейския служител:

2.7.1.	За български граждани на български език:

•	име и фамилия;

•	дата на раждане;

•	Единен граждански номер - ЕГН;

•	дата и час на връчване на талона за изследване.

2.7.2.	За чужди граждани на английски език:

•	имената по свидетелството за правоуправление и/или паспорт на тестваното лице;

•	дата на раждане;

•	полето за ЕГН да може да бъде пропускано;

•	дата и час на връчване на талона за изследване.

2.7.3.	Данни за полицейския служител: име и фамилия.

2.8.	Да има вграден принтер за отпечатване на резултатите от измерването, като на разпечатката от вградения принтер да се вижда най-малко:

•	серийният номер на уреда;

•	пореден номер на извършената проба;

•	валидност/годност на метрологичната проверка;

•	начало/старт и край на измерването;

•	дата и час на връчване на талона за изследване;

•	име на тестваното лице;

•	име на полицейския служител;

•	да има предвидено място за подпис на полицейския служител, с което се удостоверява, че той има право да провежда измерването и е обяснил на тестваното лице методът на измерване и че измерването е проведено съгласно инструкцията за употреба.

2.9.	Условия на заобикалящата среда при работа с анализатора:

2.9.1.	Температура: от 0 до 40о С;

2.9.2.	Относителна влажност на въздуха : от 20 % до 90% отн. влажност;

2.9.3.	Атмосферно налягане : от 850 до 1050 hPa.

2.10.	Условия на съхранение:

2.10.1.	Температура: от – 20о С до 40о С;

2.10.2.	Относителна влажност на въздуха: от 10 % до 90% отн. влажност;

2.10.3.	Атмосферно налягане: от 700 до 1300 hPa.

2.11.	Електрозахранване:

2.11.1.	В електрическата мрежа: на 230 V AC, 50 Hz до 60 Hz;

2.11.2.	На батерии: от 10,5 до 15,5 V DC;

2.11.3.	Консумирана мощност: не повече от 80 W, в режим Standby до 20 W.

2.12. Да измерва температурата на издишания въздух

2.13. Измерените в актуалния тест концентрации на етилов алкохол да се преизчисляват при съответната температура на издишания въздух до концентрация на етилов алкохол при референтна температура от 34о С.

2.14. Измерването на алкохолната концентрация да се извършва с два отделни сензора, работещи на два различни аналитични принципа.

3. Участникът да е оторизиран от Производителя на оферираните доказателствени анализатори (апарати), за продажба и сервизно обслужване на оферираните доказателствени анализатори (апарати), което да бъде доказано с документ за оторизация.

4. Участникът да представи за производителя на анализаторите (апаратите):

4.1. Заверено копие на валиден сертификат за въведена (внедрена) система за управление на качеството по БДС ISO 9001:2015 или еквивалент, издаден на името на производителя от акредитирана ИА „БСА“ или от чуждестранен орган за акредитация - пълноправен член на Европейската служба по акредитация, с обхват продажба, сервизно обслужване и ремонт на апарати за измерване концентрацията на алкохол или сходен с предмета на поръчката.

4.2. Заверено копие на валиден сертификат за въведена (внедрена) система за опазване на околната среда по БДС ISO 14001:2015 или еквивалент, издаден на името на производителя с обхват продажба, сервизно обслужване и ремонт на апарати за измерване концентрацията на алкохол или сходен с предмета на поръчката.

4.3. Заверено копие на валиден сертификат за въведена (внедрена) система за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалент, издаден на името на производителя от акредитирана ИА „БСА“ или от чуждестранен орган за акредитация - пълноправен член на Европейската служба по акредитация с обхват продажба, сервизно обслужване и ремонт на апарати за измерване концентрацията на алкохол или сходен с предмета на поръчката.

Под сходен с предмета на поръчката се разбира: продажба, сервизно обслужване и ремонт на апарати за контрол (определяне) на алкохола в издишания въздух.